- 附件：

- 采购清单

- 本项目共分为 十一 个包段：

| 包一、生化类试剂 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 适应性 | 基本性能要求 | 必要前提 |  | 属性 |
| 1 | 丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒 | 盒 | 用于测定血清中丙氨酸氨基转移酶浓度 | 1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月； 2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）； 3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先）； 4.检测方法：丙氨酸底物法； 5.产品性能：相对偏差≤10%；批内CV≤6%；批间相对极差<10%；TE≤16% | 1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）； |  | 国产 |
| 2 | 天门冬氨酸氨基转移酶检测试剂盒 | 盒 | 用于测定血清中天门冬氨酸氨基转移酶浓度 | 1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月； 2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）； 3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先）； 4.检测方法：天门冬氨酸底物法； 5.产品性能：相对偏差≤10%；批内CV≤6%；批间相对极差<10%；TE≤16% | 1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）； |  | 国产 |
| 3 | 碱性磷酸酶检测试剂盒 | 盒 | 用于测定血清中碱性磷酸酶浓度 | 1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月； 2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）； 3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先）； 4.检测方法：NPP底物-AMP缓冲液法； 5.产品性能：相对偏差≤10%；批内CV≤6%；批间相对极差<10%；TE≤18% | 1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）； |  | 国产 |
| 4 | γ-谷氨酰基转移酶检测试剂盒 | 盒 | 用于测定血清中γ-谷氨酰基转移酶浓度 | 1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月； 2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）； 3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先）； 4.检测方法：GCANA底物法； 5.产品性能：相对偏差≤10%；批内CV≤5.5%；批间相对极差<10%；TE≤15% | 1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）； |  | 国产 |
| 5 | 肌酸激酶检测试剂盒 | 盒 | 用于测定血清中肌酸激酶浓度 | 1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月； 2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）； 3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先）； 4.检测方法：磷酸肌酸底物法； 5.产品性能：相对偏差≤10%；批内CV≤4%；批间相对极差<6%；TE≤11% | 1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）； |  | 国产 |
| 6 | 肌酸激酶MB同工酶检测试剂盒 | 盒 | 用于测定血清中肌酸激酶MB同工酶浓度 | 1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月； 2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）； 3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先） 4.检测方法：免疫抑制法； 5.产品性能：相对偏差≤10%；批内CV≤6%；批间相对极差<15%； | 1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）； |  | 国产 |
| 7 | 乳酸脱氢酶检测试剂盒 | 盒 | 用于测定血清中乳酸脱氢酶浓度 | 1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月； 2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）； 3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先）； 4.检测方法：乳酸底物法； 5.产品性能：相对偏差≤10%；批内CV≤4%；批间相对极差<6%；TE≤11% | 1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）； |  | 国产 |
| 8 | α-淀粉酶检测试剂盒 | 盒 | 用于测定血清/体液中α-淀粉酶浓度 | 1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月； 2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）； 3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先）； 4.检测方法：EPS底物法； 5.产品性能：相对偏差≤10%；批内CV≤4%；批间相对极差<6%；TE≤15% | 1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）； |  | 国产 |
| 9 | 腺苷脱氨酶检测试剂盒 | 盒 | 用于测定血清/体液中腺苷脱氨酶浓度 | 1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月； - 2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）； 3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先） 4.检测方法：过氧化物酶法； 5.产品性能：相对偏差≤15%；批内CV≤5%；批间相对极差<10% | 1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）； |  | 国产 |
| 10 | 总胆汁酸检测试剂盒 | 盒 | 用于测定血清中总胆汁酸浓度 | 1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月； 2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）； 3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先） 4.检测方法：酶循环法； 5.产品性能：批内CV≤5%；批间相对极差<5%； | 1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）； |  | 国产 |
| 11 | 总蛋白检测试剂盒 | 盒 | 用于测定血清中总蛋白浓度 | 1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月； 2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）； 3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先） 4.检测方法：双缩脲法； 5.产品性能：相对偏差≤5%；批内CV≤2%；批间相对极差<5%；TE≤5% | 1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）； |  | 国产 |
| 12 | 前白蛋白检测试剂盒 | 盒 | 用于测定血清中前白蛋白浓度 | 1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月； 2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）； 3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先） 4.检测方法：免疫比浊法； 5.产品性能：相对偏差≤15%；批内CV≤5%；批间相对极差<10%； 6.含校准品及质控品 | 1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）； |  | 国产 |
| 13 | 白蛋白检测试剂盒 | 盒 | 用于测定血清中白蛋白浓度 | 1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月； 2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）； 3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先） 4.检测方法：溴甲酚绿法； 5.产品性能：相对偏差≤6%；批内CV≤2%；批间相对极差<5%；TE≤6% | 1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）； |  | 国产 |
| 14 | 肌酐检测试剂盒 | 盒 | 用于测定血清中肌酐浓度 | 1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月； 2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）； 3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先）； 4.检测方法：肌氨酸氧化酶法； 5.产品性能：相对偏差≤10%；批内CV≤5%；批间相对极差<10%；TE≤12% | 1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）； |  | 国产 |
| 15 | 尿素检测试剂盒 | 盒 | 用于测定血清中尿素浓度 | 1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月； 2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）； 3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先） 4.检测方法：脲酶-谷氨酸脱氢酶法； 5.产品性能：相对偏差≤8%；批内CV≤4%；批间相对极差<5%；TE≤8% | 1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）； |  | 国产 |
| 16 | 尿酸检测试剂盒 | 盒 | 用于测定血清中尿酸浓度 | 1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月； 2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）； 3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先） 4.检测方法：尿酸酶法； 5.产品性能：相对偏差≤10%；批内CV≤4%；批间相对极差<5%；TE≤12% | 1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）； |  | 国产 |
| 17 | 葡萄糖检测试剂盒 | 盒 | 用于测定血清中葡萄糖浓度 | 1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月； 2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）； 3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先）； 4.检测方法：己糖激酶法； 5.产品性能：相对偏差≤8%；批内CV≤4%；批间相对极差<5%；TE≤7% | 1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）； |  | 国产 |
| 18 | 总胆红素检测试剂盒 | 盒 | 用于测定血清中总胆红素浓度 | 1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月； 2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）； 3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先） 4.检测方法：亚硝酸盐氧化法； 5.产品性能：相对偏差≤10%；批内CV≤4%；批间相对极差<5%；TE≤15% | 1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）； |  | 国产 |
| 19 | 直接胆红素检测试剂盒 | 盒 | 用于测定血清中直接胆红素浓度 | 1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月； 2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）； 3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先） 4.检测方法：亚硝酸盐氧化法； 5.产品性能：相对偏差≤10%；批内CV≤4%；批间相对极差<5%； | 1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）； |  | 国产 |
| 20 | 甘油三酯检测试剂盒 | 盒 | 用于测定血清中甘油三酯浓度 | 1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月； 2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）； 3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先） 4.检测方法：GPO-PAP法； 5.产品性能：相对偏差≤10%；批内CV≤4%；批间相对极差<6%；TE≤14% | 1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）； |  | 国产 |
| 21 | 总胆固醇检测试剂盒 | 盒 | 用于测定血清中总胆固醇浓度 | 1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月； 2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）； 3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先） 4.检测方法：CHOD-PAP法； 5.产品性能：相对偏差≤9%；批内CV≤3%；批间相对极差<5%；TE≤9% | 1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）； |  | 国产 |
| 22 | 高密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒 | 盒 | 用于测定血清中高密度脂蛋白胆固醇浓度 | 1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月； 2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）； 3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先） 4.检测方法：直接法-过氧化氢酶清除法； 5.产品性能：相对偏差≤10%；批内CV≤4%；批间相对极差<10%； 6.含校准品及质控品 | 1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）； |  | 国产 |
| 23 | 低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒 | 盒 | 用于测定血清中低密度脂蛋白胆固醇浓度 | 1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月； 2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）； 3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先） 4.检测方法：直接法-表面活性剂清除法； 5.产品性能：相对偏差≤10%；批内CV≤3%；批间相对极差<10%； 6.含校准品及质控品 | 1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）； |  | 国产 |
| 24 | 载脂蛋白A1检测试剂盒 | 盒 | 用于测定血清中载脂蛋白A1含量 | 1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月； 2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）； 3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先） 4.检测方法：免疫比浊法； 5.产品性能：相对偏差≤10%；批内CV≤3%；批间相对极差<10%； 6.含校准品及质控品 | 1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）； |  | 国产 |
| 25 | 载脂蛋白B检测试剂盒 | 盒 | 用于测定血清中载脂蛋白B含量 | 1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月； 2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）； 3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先） 4.检测方法：免疫比浊法； 5.产品性能：相对偏差≤10%；批内CV≤3%；批间相对极差<10%； 6.含校准品及质控品 | 1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）； |  | 国产 |
| 26 | α-羟丁酸脱氢酶检测试剂盒 | 盒 | 用于测定血清中α-羟丁酸脱氢酶含量 | 1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月； 2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）； 3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先） 4.检测方法：α-酮丁酸底物法； 5.产品性能：相对偏差≤10%；批内CV≤5%；批间相对极差<10%； 6.含校准品及质控品 | 1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）； |  | 国产 |
| 27 | 胆碱酯酶检测试剂盒 | 盒 | 用于测定血清中胆碱酯酶含量 | 1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月； 2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）； 3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先）； 4.检测方法：丁酰硫代胆碱底物法； 5.产品性能：相对偏差≤10%；批内CV≤4%；批间相对极差<6%； 6.含校准品及质控品 | 1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）； |  | 国产 |
| 28 | 钙离子检测试剂盒 | 盒 | 用于测定血清中总钙离子浓度 | 1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月； 2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）； 3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先） 4.检测方法：偶氮砷Ⅲ法； 5.产品性能：相对偏差≤8%；批内CV≤3%；批间相对极差<5%；TE≤5% | 1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）； |  | 国产 |
| 29 | 镁离子检测试剂盒 | 盒 | 用于测定血清中镁离子浓度 | 1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月； 2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）； 3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先） 4.检测方法：偶氮砷Ⅰ法； 5.产品性能：相对偏差≤10%；批内CV≤3.5%；批间相对极差<6%；TE≤15% | 1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）； |  | 国产 |
| 30 | 无机磷检测试剂盒 | 盒 | 用于测定血清中无机磷浓度 | 1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月； 2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）； 3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先） 4.检测方法：磷钼酸盐法； 5.产品性能：相对偏差≤10%；批内CV≤4%；批间相对极差<6%；TE≤10% | 1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）； |  | 国产 |
| 31 | 铁检测试剂盒 | 盒 | 用于测定血清中铁浓度 | 1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月； 2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）； 3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先） 4.检测方法：亚铁嗪法； 5.产品性能：相对偏差≤18%；批内CV≤6.5%；批间相对极差<8%；TE≤15% | 1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）； |  | 国产 |
| 32 | 补体C3检测试剂盒 | 盒 | 用于测定血清中补体C3浓度 | 1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定4周； 2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）； 3.检测方法：免疫比浊法； 4.产品性能：相对偏差≤15%；批内CV≤6%；批间相对极差<10% | 1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）； |  | 国产 |
| 33 | 补体C4检测试剂盒 | 盒 | 用于测定血清中补体C4浓度 | 1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定4周； 2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）； 3.检测方法：免疫比浊法； 4.产品性能：相对偏差≤10%；批内CV≤8%；批间相对极差<10% | 1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）； |  | 国产 |
| 34 | 抗链球菌溶血素O检测试剂盒 | 盒 | 用于测定血清中抗链球菌溶血素O浓度 | 1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定4周； 2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）； 3.含校准品及质控品； 4.检测方法：胶乳增强免疫比浊法； 5.产品性能：相对偏差≤10%；批内CV≤6%；批间相对极差10% | 1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）； |  | 国产 |
| 35 | 类风湿因子检测试剂盒 | 盒 | 用于测定血清中类风湿因子浓度 | 1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定4周； 2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）； 3.含校准品及质控品； 4.检测方法：胶乳增强免疫比浊法； 5.产品性能：相对偏差≤15%；批内CV≤6%；批间相对极差10% | 1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）； |  | 国产 |
| 36 | β2微球蛋白检测试剂盒 | 盒 | 用于测定血清中β2微球蛋白浓度 | 1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月； 2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）； 3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先）； 4.检测方法：胶乳增强免疫比浊法； 5.产品性能：相对偏差≤10%；批内CV≤6%；批间相对极差15% | 1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）； |  | 国产 |
| 37 | 糖化血红蛋白检测试剂盒 | 盒 | 用于测定血液中糖化血红蛋白浓度 | 1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定3周； 2.含校准品及质控品； 3.检测方法：胶乳增强免疫比浊法； 4.产品性能：相对偏差≤6%；批内CV≤3%；批间相对极差10% | 1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）； |  | 国产 |
| 38 | 脑脊液与尿总蛋白检测试剂盒 | 盒 | 用于测定脑脊液与尿总蛋白浓度 | 1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月； 2.含校准品及质控品； 3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先）； 4.检测方法：邻苯三酚红钼法法； 5.产品性能：相对偏差≤10%；批内CV≤6%；批间相对极差10% | 1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）； |  | 国产 |
| 39 | 免疫球蛋白IgG检测试剂盒 | 盒 | 用于测定血清中免疫球蛋白IgG浓度 | 1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定4周； 2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）； 3.检测方法：免疫比浊法； 4.产品性能：相对偏差≤15%；批内CV≤6%；批间相对极差<10% | 1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）； |  | 国产 |
| 40 | 免疫球蛋白IgA检测试剂盒 | 盒 | 用于测定血清中免疫球蛋白IgA浓度 | 1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定4周； 2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）； 3.检测方法：免疫比浊法； 4.产品性能：相对偏差≤15%；批内CV≤6%；批间相对极差<10% | 1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（ 西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）； |  | 国产 |
| 41 | 免疫球蛋白IgM检测试剂盒 | 盒 | 用于测定血清中免疫球蛋白IgM浓度 | 1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定4周； 2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）； 3.检测方法：免疫比浊法； 4.产品性能：相对偏差≤15%；批内CV≤6%；批间相对极差<10% | 1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）； |  | 国产 |
| 42 | 同型半胱氨酸检测试剂盒 | 盒 | 用于测定血清中同型半胱氨酸浓度 | 1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1周； 2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）； 3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先）； 4.含校准品及质控品 5.检测方法：酶循环法； 6.产品性能：相对偏差≤15%；批内CV≤5%；批间相对极差<10%； | 1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）； |  | 国产 |
| 43 | 氨检测试剂盒 | 盒 | 用于测定血浆中氨浓度 | - 1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月； - 2.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先）； 3.含校准品及质控品； 4.检测方法：谷氨酸脱氢酶法； 5.产品性能：相对偏差≤10%；批内CV≤10%；批间相对极差<10%； | 1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）； |  | 国产 |
| 44 | 转铁蛋白测定试剂盒 | 盒 | 用于测定血清中转铁蛋白浓度 | 1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定4周； 2.含校准品及质控品； 3.检测方法：免疫比浊法； 4.产品性能：相对偏差≤15%；批内CV≤6%；批间相对极差<10% | 1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）； |  | 国产 |
| 45 | 总铁结合力/不饱和铁结合力检测试剂盒 | 盒 | 联合血清铁用于测定血清中总铁结合力和不饱和铁 | - 1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月； 2.含校准品及质控品 3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先）； 4.检测方法：亚铁嗪法； 5.产品性能：相对偏差≤18%；批内CV≤6%；批间相对极差<10% | 1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）； |  | 国产 |
| 46 | 胱抑素C检测试剂盒 | 盒 | 用于测定血清中胱抑素C浓度 | - 1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月； 2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）； 3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先）； 4.含校准品及质控品； 5.检测方法：胶乳增强免疫比浊法； 6.产品性能：相对偏差≤10%；批内CV≤5%；批间相对极差<10% | 1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）； |  | 国产 |
| 47 | 乳酸检测试剂盒 | 盒 | 用于测定血清中乳酸浓度 | - 1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月； 2.含校准品及质控品； 3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先）； 4.检测方法：乳酸氧化酶法； 5.产品性能：相对偏差≤18%；批内CV≤6%；批间相对极差<10% | 1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）； |  | 国产 |
| 48 | C反应蛋白检测试剂盒 | 盒 | 用于测定血清中C反应蛋白含量 | 1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定4周； 2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）； 3.含校准品及质控品； 4.检测方法：胶乳增强免疫比浊法； 5.产品性能：相对偏差≤15%；批内CV≤6%；批间相对极差<10% | 1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）； |  | 国产 |
| 49 | 降钙素原检测试剂盒 | 盒 | 用于测定血清中降钙素原 | 1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定4周； 2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）； 3.含校准品及质控品； 4.检测方法：胶乳增强免疫比浊法； 5.产品性能：批内CV≤10%；批间相对极差<10% | 1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）； |  | 国产 |
| 50 | 血清淀粉样蛋白A检测试剂盒 | 盒 | 用于测定血清中血清淀粉样蛋白A | 1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定4周； 2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）； 3.含校准品及质控品； 4.检测方法：胶乳增强免疫比浊法； 5.产品性能：相对偏差≤15%；批内CV≤8%；批间相对极差<10% | 1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）； |  | 国产 |
| 51 | N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶检测试剂盒 | 盒 | 用于测定尿液中N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖含量 | 1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月； 2.含校准品及质控品 3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先）； 4.检测方法：MPT底物法； 5.产品性能：批内CV≤10%；批间相对极差<10% | 1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）； |  | 国产 |
| 52 | 尿肌酐检测试剂盒 | 盒 | 用于测定尿液中肌酐含量 | 1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月； 2.检测方法：酶法； 3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先）； 4.产品性能：相对偏差≤10%；批内CV≤5%；批间相对极差<10% 5.含校准品及质控品； | 1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）； |  | 国产 |
| 53 | 尿微量白蛋白测定试剂盒 | 盒 | 用于测定尿液中微量白蛋白含量 | 1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月； 2.含校准品及质控品； 3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先）； 4.检测方法：免疫比浊法； 5.产品性能：相对偏差≤15%；批内CV≤6%；批间相对极差<10% | 1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）； |  | 国产 |
| 54 | 尿视黄醇结合蛋白检测试剂盒 | 盒 | 用于测定尿液中视黄醇结合蛋白含量 | 1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定2周； 2.含校准品及质控品； 3.集采情况：入选国家集中带量采购（A组排名优先）； 4.检测方法：胶乳增强免疫比浊法； 5.产品性能：批内CV≤10%；批间相对极差<10% | 1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）； |  | 国产 |
| 55 | β2微球蛋白检测试剂盒 | 盒 | 用于测定尿液中β2微球蛋白含量 | 1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月； 2.含校准品及质控品； 3.检测方法：胶乳增强免疫比浊法； 4.产品性能：相对偏差≤10%；批内CV≤10%；批间相对极差<15%品 | 1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）； |  | 国产 |
| 56 | α1微球蛋白测定试剂盒 | 盒 | 用于测定尿液中α1微球蛋白含量 | 1.有效期：2-8℃不少于12月，开瓶后2-8℃稳定1个月； 2.含校准品及质控品； 3.检测方法：胶乳增强免疫比浊法； 4.产品性能：批内CV≤10%；批间相对极差<10% | 1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT）,试剂可直接上机扫描检测无需灌注（西门子ADVIA XPT试剂无需扫码）； |  | 国产 |
| 57 | 多项生化校准品 | 盒 | 用于校准（ALT、AST、GGT、ALP、TP、Alb、Tbil、Dbil、TBA、Cr、BUN、UA、CK、LDH、Glu、TG、CHO、K、Na、Cl、Ca、Mg、P、α-AMY） | 1主要组成：校准品组成为非人源性； 2.储存条件：校准品2-8℃储存可稳定18个月，复溶后-20℃可稳定1个月，复溶后2-8℃除胆红素外可稳定1周； 3.产品性能：外观：淡黄色或黄色冻干品；有准确度、均一度要求表 | 1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT） |  | 国产 |
| 58 | 多项生化质控品 | 盒 | 用于对（ALT、AST、GGT、ALP、TP、Alb、Tbil、Dbil、TBA、Cr、BUN、UA、CK、LDH、Glu、TG、CHO、K、Na、Cl、Ca、Mg、P、α-AMY）等项目进行室内质控测定 | 1.主要组成：质控品组成为非人源性，有赋值表及均一性要求； 2.储存条件：质控品2-8℃条件下储存，有效期不少于18个月，复溶后-20℃密封保存稳定1个月。 | 1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT） |  | 国产 |
| 59 | 特种蛋白校准品 | 盒 | 用于校准（C3、C4、IgG、IgM、IgA） | 1.主要组成：校准品组成为非人源性 2.储存条件：校准品2-8℃储存可稳定18个月，复溶后-20℃可稳定1个月 3.产品性能：外观：白色或淡黄色冻干品；准确度：相对偏差≤15%；均一性：CV≤10% | 1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT） |  | 国产 |
| 60 | 特种蛋白质控品 | 盒 | 用于对（C3、C4、IgG、IgM、IgA）项目进行室内质控测定 | 1.主要组成：质控品组成为非人源性，有赋值表； 2.储存条件：质控品2-8℃储存可稳定18个月，复溶后-20℃可稳定1个月； 3.产品性能：外观：白色或淡黄色冻干品；均一性：CV≤10% | 1.适用于现有设备（日立008α和西门子ADVIA XPT） |  | 国产 |
| 61 | 钠,钾,氯离子浓度定量测定参比电极液 | 瓶 | 用于离子检测 | 包装规格：500ml | 适用于现有设备日立008α全自动生化分析仪 |  | 进口 |
| 62 | 钠,钾,氯离子浓度定量测定内部标准液 | 瓶 | 用于离子检测 | 包装规格：2000ml | 适用于现有设备日立008α全自动生化分析仪 |  | 进口 |
| 63 | 钠、钾、氯离子浓度定量测定标准液 | 盒 | 用于校准K、Na、Cl离子电极 | 日立ISE标准液LOW | 适用于现有设备日立008α全自动生化分析仪 |  | 进口 |
| 64 | 钠、钾、氯离子浓度定量测定标准液 | 盒 | 用于校准K、Na、Cl离子电极 | 日立ISE标准液HIGH | 适用于现有设备日立008α全自动生化分析仪 |  | 进口 |
| 65 | 样本稀释液 | 瓶 | 用于离子检测 | 2L | 适用于现有设备日立008α全自动生化分析仪 |  | 进口 |
| 66 | 钾电极 | 盒 | 用于检测血清/体液K离子 | 质量要求：CV≤2.5%；TE≤6% | 适用于现有设备日立008α全自动生化分析仪 |  | 进口 |
| 67 | 钠电极 | 盒 | 用于检测血清/体液Na离子 | 质量要求：CV≤1.5%；TE≤4% | 适用于现有设备日立008α全自动生化分析仪 |  | 进口 |
| 68 | 氯电极 | 盒 | 用于检测血清/体液Cl离子 | 质量要求：CV≤1.5%；TE≤4% | 适用于现有设备日立008α全自动生化分析仪 |  | 进口 |
| 69 | 参比电极 | 盒 | 用于离子检测 | / | 适用于现有设备日立008α全自动生化分析仪 |  | 进口 |
| 70 | .钠、钾、氯离子测定校准液 | 盒 | 用于校准离子检测 | / | 适用于现有设备日立008α全自动生化分析仪 |  | 进口 |
| 71 | 钠、钾、氯离子测定质控品（低值） | 盒 | 用于离子质控检测 | 日立ISE血质控品L | 适用于现有设备日立008α全自动生化分析仪 |  | 进口 |
| 72 | 钠、钾、氯离子测定质控品 （高值） | 盒 | 用于离子质控检测 | 日立ISE血质控品H | 适用于现有设备日立008α全自动生化分析仪 |  | 进口 |
| 73 | 脂类复合质控品 | 盒 | 用于甘油三酯（TG）、总胆固醇（CHO）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、载脂蛋白A1（ApoA1）、载脂蛋白B（ApoB） | - 1.产品属性：非定值质控品； - 2.预期结果：用相应试剂检测质控品各水平，检测结果在给定的范围内； - 3.主要组成：血清基质冻干品； - 4.包装规格：水平1、2两个浓度可选。 - 5.均匀性：瓶间重复性（CV，%）不大于10.0% | 适用于现有仪器日立008α的第三方质控品 |  | 国产 |
| 74 | 清洗液ISE（N） | 盒 | 用于离子电极清洁 | 规格：5×100ml | 适用于现有设备日立008α全自动生化分析仪 |  | 进口 |
| 75 | 清洗液HIALKALI-D | 瓶 | 用于仪器日常保养维护 | 规格：2L | 适用于现有设备日立008α全自动生化分析仪 |  | 进口 |
| 76 | 抗菌无磷清洗剂HITERGENT | 瓶 | 用于仪器日常保养维护 | 规格：500mL | 适用于现有设备日立008α全自动生化分析仪 |  | 进口 |
| 77 | 清洗液HIALKALI | 瓶 | 用于仪器日常保养维护 | 规格：500mL | 适用于现有设备日立008α全自动生化分析仪 |  | 进口 |
| 78 | 清洗液HICARRYNON | 瓶 | 用于仪器日常保养维护 | 规格：500mL | 适用于现有设备日立008α全自动生化分析仪 |  | 进口 |
| 79 | 灯泡 | 个 | 用于仪器日常保养维护 | / | 适用于现有设备日立008α全自动生化分析仪 |  | 进口 |
| 80 | 电解质校准液 | 瓶 | 用于离子校准 | 高值100ml，低值100ml | 适用于现有设备西门子ADVIA XPT |  | 进口 |
| 81 | 钾电极 | 盒 | 用于离子检测 | / | 适用于现有设备西门子ADVIA XPT |  | 进口 |
| 82 | 钠电极 | 盒 | 用于离子检测 | / | 适用于现有设备西门子ADVIA XPT |  | 进口 |
| 83 | 氯电极 | 盒 | 用于离子检测 | / | 适用于现有设备西门子ADVIA XPT |  | 进口 |
| 84 | 参比电极 | 盒 | 用于离子检测 | / | 适用于现有设备西门子ADVIA XPT |  | 进口 |
| 85 | 电解质尿液校准液 | 瓶 | 用于尿液离子校准 | 100ml | 适用于现有设备西门子ADVIA XPT |  | 进口 |
| 86 | 缓冲液 | 瓶 | 用于离子检测 | 电解质缓冲溶液2 | 适用于现有设备西门子ADVIA XPT |  | 进口 |
| 87 | 缓冲液 | 瓶 | 用于离子检测 | 电解质基准溶液 | 适用于现有设备西门子ADVIA XPT |  | 进口 |
| 88 | 灯泡 | 个 | 用于仪器日常保养维护 | / | 适用于现有设备西门子ADVIA XPT |  | 进口 |
| 89 | ISE清洗液 | 盒 | 用于离子电极清洁 | 2×100ml | 适用于现有设备西门子ADVIA XPT |  | 进口 |
| 90 | 灯泡冷却液 | 瓶 | 用于仪器日常保养维护 | 50ml | 适用于现有设备西门子ADVIA XPT |  | 进口 |
| 91 | 洗针液3 | 瓶 | 用于仪器日常保养维护 | 500ml | 适用于现有设备西门子ADVIA XPT |  | 进口 |
| 92 | 洗针液2 | 盒 | 用于仪器日常保养维护 | 5×250ml | 适用于现有设备西门子ADVIA XPT |  | 进口 |
| 93 | 洗针液1 | 盒 | 用于仪器日常保养维护 | 5×250ml | 适用于现有设备西门子ADVIA XPT |  | 进口 |
| 94 | 洗针液0 | 盒 | 用于仪器日常保养维护 | 4×500ml | 适用于现有设备西门子ADVIA XPT |  | 进口 |
| 95 | 孵育油 | 瓶 | 用于仪器日常保养维护 | 5kg | 适用于现有设备西门子ADVIA XPT |  | 进口 |
| 96 | 反应杯活化液 | 瓶 | 用于仪器日常保养维护 | 1000ml | 适用于现有设备西门子ADVIA XPT |  | 进口 |
| 97 | 比色杯洗液 | 瓶 | 用于仪器日常保养维护 | 2000ml | 适用于现有设备西门子ADVIA XPT |  | 进口 |
| 98 | 样本杯 | 包 | 用于仪器日常保养维护 | 1000个 | 适用于现有设备西门子ADVIA XPT |  | 进口 |
| 99 | 吸光度检定试剂盒 | 盒 | 用于仪器日常保养维护 | 8×2测试 | 适用于现有设备西门子ADVIA XPT |  | 进口 |
| 100 | 比色杯 | 盒 | 用于仪器日常保养维护 | 17个 | 适用于现有设备西门子ADVIA XPT |  | 进口 |
| 101 | 水机专用盐 | 袋 | 用于实验室水机日常制水软化需求 | 使用有效期：不少于二年； | 1.适用于现有纯水设备 2.执行标准Q/KLSQB0001-2019 |  | 国产 |
| 包二（微量元素试剂、尿液分析试剂、精液分析试剂） |  |  |  |  |  |  |  |
| 微量元素试剂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 适应性 | 基本性能要求 | 必要前提 |  | 属性 |
| 1 | 样本稀释液 | 盒 | 用于微量元素测定（铜、硒、锌、锶、镉、汞、铝、锰、钼、锂、砷、碘、铬等） | 0.5ml×50支 | 适用于现有仪器型号安徽九陆WJ-9600B |  | 国产 |
| 2 | 清洗液 | 瓶 | 用于微量元素测定（铜、硒、锌、锶、镉、汞、铝、锰、钼、锂、砷、碘、铬等） | 250ml | 适用于现有仪器型号安徽九陆WJ-9600B |  | 国产 |
| 3 | 微量元素质控品 | 盒 | 用于微量元素（镉、铅、铜、锰、硒、锌等） | 1.有效期：不少于6月； 2.开瓶后2-8℃可稳定15天 3.含两个水平质控品 | 适用于现有仪器型号安徽九陆WJ-9600B |  | 国产 |
| 4 | 样本稀释液 | 瓶 | 用于微量元素测定（铜、硒、锌、锶、镉、汞、铝、锰、钼、锂、砷、碘、铬等） | 200mL | 适用于现有仪器型号安徽九陆WJ-9600B |  | 国产 |
| 尿液分析试剂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 适应性 | 基本性能要求 | 必要前提 |  | 属性 |
| 1 | 尿液分析试纸条 | 箱 | 用于检测尿常规化学分析 | 100条 | 适用于现有仪器型号：爱威AVE-756A |  | 国产 |
| 2 | 一次性使用尿液采集器 | 箱 | 用于尿液采集、上机检测 | 800人份 | 适用于现有仪器型号：爱威AVE-756A/AVE-768A |  | 国产 |
| 3 | 清洗液 | 盒 | 用于仪器日常维护保养 | 500ml | 适用于现有仪器型号：爱威AVE-756A/AVE-768A |  | 国产 |
| 4 | 尿液有形成分分析仪质控物 | 盒 | 用于尿液有形成分质控检测 | 28支 | 适用于现有仪器型号：爱威AVE-768A |  | 国产 |
| 5 | 尿液干化学分析质控物 | 盒 | 用于尿常规化学质控检测 | 12瓶 | 适用于现有仪器型号：爱威AVE-756A |  | 国产 |
| 6 | 尿液有形成分分析仪试剂包 | 盒 | 用于尿有形成分分析检测 | 7系试剂包，定制版 | 适用于现有仪器型号：爱威AVE-768A |  | 国产 |
| 精液分析试剂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 适应性 | 基本性能要求 | 必要前提 |  | 属性 |
| 1 | 精子DNA碎片染色液（SCD法） | 盒 | 用于精子DNA检测 | 40人份 | 适用于现有设备型号：赛司SAS-D6 |  | 国产 |
| 2 | 精子形态染色液（Diff-Quik法） | 盒 | 用于畸形精子分析 | 3×50ml | 适用于现有设备型号：赛司SAS-D6 |  | 国产 |
| 3 | 精子检测板 （一次性使用） | 盒 | 用于精子计数及精液分析 | 200人份 | 适用于现有设备型号：赛司SAS-D6 |  | 国产 |
| 4 | 精子浓度质控珠 | 盒 | 用于精液分析质控检测 | 4ml×2 | 适用于现有设备型号：赛司SAS-D6 |  | 国产 |
| 包三（快速检测试剂、血培养瓶） |  |  |  |  |  |  |  |
| 快速检测试剂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 适应性 | 基本性能要求 |  | 必要前提 | 属性 |
| 1 | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒 | 盒 | 用于快速测定血清中甲型肝炎IgM抗体 | 1.有效期：不少于10月； 2.质量要求：检测敏感性>95%；阳性符合率：>98%；重复性：多次测量反应结果一致，显色度均一； 3.适用标本：全血、血清、血浆 |  | / | 国产 |
| 2 | 戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒 | 盒 | 用于快速测定血清中戊型肝炎抗体 | 1.有效期：不少于10月；开封后2-8℃可稳定1个月； 2.质量要求：检测敏感性>95%；阳性符合率：>98%；重复性：多次测量反应结果一致，显色度均一； 3.适用标本：全血、血清、血浆 |  | / | 国产 |
| 3 | 肺炎支原体IgM抗体检测试剂盒 | 盒 | 用于快速测定血清中肺炎支原体肝炎抗体 | 1.有效期：不少于10月，开封后2-8℃可稳定1个月； 2.质量要求：检测敏感性>95%；重复性：用重复性质控品检测多次，反应结果一致且显色度均一；分析特异性：低于HGB:10g/L的溶血、CHO：10mmol/L脂血、TBIL：200μmol/L黄疸对检测结果不影响 |  | / | 国产 |
| 4 | 肺炎衣原体IgM抗体检测试剂盒 | 盒 | 用于快速测定血清中肺炎衣原体抗体 | 1.有效期：不少于10月；开封后2-8℃可稳定1个月； 2.质量要求：检测敏感性>95%；重复性：用重复性质控品检测多次，反应结果一致且显色度均一，标本2-8℃保存3天检测无影响 |  | / | 国产 |
| 5 | 腺病毒IgM抗体检测试剂盒 | 盒 | 用于快速测定血清中腺病毒抗体 | 1.有效期：不少于10月；开封后2-8℃可稳定1个月； 2.质量要求：检测敏感性>95%；重复性：用重复性质控品检测多次，反应结果一致且显色度均一，标本2-8℃保存3天检测无影响 |  | / | 国产 |
| 6 | 呼吸道合胞病毒IgM抗体检测试剂盒 | 盒 | 用于快速测定血清中呼吸道合胞病毒抗体 | 1.有效期：不少于10月；开封后2-8℃可稳定1个月； 2.质量要求：检测敏感性>95%；重复性：用重复性质控品检测多次，反应结果一致且显色度均一，标本2-8℃保存3天检测无影响 |  | / | 国产 |
| 7 | A型流感病毒IgM抗体检测试剂盒 | 盒 | 用于快速测定血清中A型流感病毒抗体 | 1.有效期：不少于10月；开封后2-8℃可稳定1个月； 2.质量要求：检测敏感性>95%；重复性：用重复性质控品检测多次，反应结果一致且显色度均一，标本2-8℃保存3天检测无影响 |  | / | 国产 |
| 8 | B型流感病毒IgM抗体检测试剂盒 | 盒 | 用于快速测定血清中B型流感病毒抗体 | 1.有效期：不少于10月；开封后2-8℃可稳定1个月； 2.质量要求：检测敏感性>95%；重复性：用重复性质控品检测多次，反应结果一致且显色度均一，标本2-8℃保存3天检测无影响 |  | / | 国产 |
| 9 | 柯萨奇病毒B组IgM抗体检测试剂盒 | 盒 | 用于快速测定血清中柯萨奇病毒B组抗体 | 1.有效期：不少于10月；开封后2-8℃可稳定1个月； 2.质量要求：检测敏感性>95%；重复性：用重复性质控品检测多次，反应结果一致且显色度均一，标本2-8℃保存3天检测无影响 |  | / | 国产 |
| 10 | 副流感病毒IgM抗体检测试剂盒 | 盒 | 用于快速测定血清中副流感病毒抗体 | 1.有效期：不少于10月；开封后2-8℃可稳定1个月； 2.质量要求：检测敏感性>95%；重复性：用重复性质控品检测多次，反应结果一致且显色度均一，标本2-8℃保存3天检测无影响 |  | / | 国产 |
| 11 | EB病毒IgA抗体检测试剂盒 | 盒 | 用于快速测定血清中EB病毒IgA抗体 | 1.有效期：不少于10月； 2.质量要求：检测敏感性>95%；重复性：用重复性质控品检测多次，反应结果一致且显色度均一，标本2-8℃保存3天检测无影响 |  | / | 国产 |
| 12 | EB病毒衣壳抗原（VCA）IgG抗体检测试剂盒 | 盒 | 用于快速测定血清中EB病毒衣壳抗原（VCA）IgG抗体 | 1.有效期：不少于10月； 2.质量要求：检测敏感性>95%；重复性：用重复性质控品检测多次，反应结果一致且显色度均一，标本2-8℃保存3天检测无影响 |  | / | 国产 |
| 13 | EB病毒衣壳抗原（VCA）IgM抗体检测试剂盒 | 盒 | 用于快速测定血清中EB病毒衣壳抗原（VCA）IgM抗体 | 1.有效期：不少于10月； 2.质量要求：检测敏感性>95%；重复性：用重复性质控品检测多次，反应结果一致且显色度均一，标本2-8℃保存3天检测无影响 |  | / | 国产 |
| 14 | 人类免疫缺陷病毒（HIV1+2型）抗体检测试剂盒 | 盒 | 用于快速测定血清中人类免疫缺陷病毒（HIV1+2型）抗体 | 1.有效期：不少于12月； 2.质量要求：检测敏感性>95%；重复性：用重复性参考品检测多次，反应结果一致且显色度均一 |  | / | 国产 |
| 15 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒 | 盒 | 用于快速测定血清中梅毒螺旋体抗体 | 1.有效期：不少于12月； 2.质量要求：检测敏感性>95%；重复性：用精密性参考品检测多次，反应结果一致且显色度均一 |  | / | 国产 |
| 16 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒 | 盒 | 用于快速测定血清中丙型肝炎病毒抗体 | 1.有效期：不少于12月； 2.质量要求：检测敏感性>95%；阳性参考品符合率：100%；阴性参考品符合率：100%；重复性：用精密性参考品检测多次，反应结果一致且显色度均一 |  | / | 国产 |
| 17 | 乙型肝炎病毒标志物（HBsAg、HBsAb、HBeAg、HBeAb、HBcAb）检测试剂盒 | 盒 | 用于快速测定血清中乙型肝炎病毒标志物 | 1.有效期：不少于12月； 2.质量要求：阳性参考品符合率：≥90%（HBsAg应为100%）；阴性参考品符合率：≥95%（HBsAg应为100%）；重复性：用精密性参考品检测多次，反应结果一致且显色度均一 |  | / | 国产 |
| 18 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒 | 盒 | 用于测定血清中乙型肝炎病毒表面抗原 | 1.有效期：不少于12月； 2.质量要求：检测敏感性>95%；阳性参考品符合率：100%；阴性参考品符合率：100%；最低检出量：≤2.5ng/mL；重复性：用精密性参考品检测多次，反应结果一致且显色度均一 |  | / | 国产 |
| 19 | 麻疹病毒IgM抗体检测试剂盒 | 盒 | 用于快速测定血清中麻疹病毒抗体 | 1.有效期：不少于10月；开封后2-8℃可稳定1个月； 2.质量要求：检测敏感性>95%；重复性：用重复性质控品检测多次，反应结果一致且显色度均一，标本2-8℃保存3天检测无影响 |  | / | 国产 |
| 20 | 人绒毛膜促性腺激素检测试剂盒 | 盒 | 用于测定尿液中人绒毛膜促性腺激素 | 1.有效期：不少于12月； 2.质量要求：最低检出量：≤25mIU/mL；重复性：同一标本25mIU/m浓度HCG液检测多次，反应结果一致且显色度均一 |  | / | 国产 |
| 21 | 轮状病毒抗原检测试剂盒 | 盒 | 用于快速测定粪便中轮状病毒 | 1.有效期：不少于12月； 2.质量要求：检测敏感性>95%；阳性参考品符合率：100%；阴性参考品符合率：100%；重复性：用精密性参考品检测多次，反应结果一致且显色度均一 |  | / | 国产 |
| 22 | 腺病毒抗原检测试剂盒 | 盒 | 用于快速测定粪便中肠道腺病毒抗原抗体 | 1.有效期：不少于12月； 2.质量要求：检测敏感性>95%；阳性参考品符合率：100%；阴性参考品符合率：100%；重复性：用精密性参考品检测多次，反应结果一致且显色度均一 |  | / | 国产 |
| 23 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（凝集法） | 盒 | 用于TPPA试验试剂 | 1.有效期：不少于12月；2.凝集法 2.质量要求：检测敏感性、检测特异性均>95% |  | / | 国产 |
| 24 | 肺炎支原体抗体检测试剂盒（被动凝集法） | 盒 | 用于测定血清中肺炎支原体抗体 | - 有效期：不少于12月；2.被动凝集法； - 3.质量要求：检测敏感性>95%；阳性参考品符合率：100%；阴性参考品符合率：>98%； |  | / | 国产 |
| 25 | 梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂 | 盒 | 用于测定血清中梅毒螺旋体不加热凝集试验测定 | - 有效期：不少于8月； - 质量要求：阳性反应肉眼可见凝集；阴性反应无凝集或仅有一点状颗粒； - 具有药品批准文号 |  | / | 国产 |
| 26 | 乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg） 室内质控品 （胶体金法） | 盒 | 用于乙型肝炎表面抗原测定（胶体金法）定性质控分析 | 1.产品类型：液体/冻干粉； 2.预期结果：用相应试剂检测质控品各水平，检测结果与对应水平符合； 3.包装规格：水平1、2两个浓度可选。 |  | / | 国产 |
| 27 | 梅毒螺旋体抗体（抗-TP）室内质控品 （胶体金法） | 盒 | 用于梅毒特异性抗体测定（胶体金法）定性质控分析 | 1.产品类型：液体/冻干粉； 2.预期结果：用相应试剂检测质控品各水平，检测结果与对应水平符合； 3.包装规格：水平1、2两个浓度可选。 |  | / | 国产 |
| 28 | 丙型肝炎病毒抗体（抗HCV） 室内质控品 （胶体金法） | 盒 | 用于丙型肝炎病毒抗体测定（胶体金法）定性质控分析 | 1.产品类型：液体/冻干粉； 2.预期结果：用相应试剂检测质控品各水平，检测结果与对应水平符合； 3.包装规格：水平1、2两个浓度可选。 |  | / | 国产 |
| 29 | 人免疫缺陷病毒1型抗体（抗HIV-1）室内质控品 （胶体金法） | 盒 | 用于人类免疫缺陷病毒抗体测定（胶体金法）定性质控分析 | 1.产品类型：液体/冻干粉； 2.预期结果：用相应试剂检测质控品各水平，检测结果与对应水平符合； 3.包装规格：水平1、2两个浓度可选。 |  | / | 国产 |
| 血培养瓶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 适应性 | 基本性能要求 | 必要前提 |  | 属性 |
| 1 | 厌氧微生物培养瓶 | 盒 | 用于厌氧菌血培养 | 50瓶 | 适用于现有设备型号：BD BACTEC FX 40 |  | 国产 |
| 包四、流式细胞分析检测试剂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 适应性 | 基本性能要求 | 必要前提 |  | 属性 |
| 1 | 细胞因子联合检测试剂盒（免疫荧光法） | 盒 | 用于多项细胞因子（IL-1β、IL-2、IL-4、IL-5、IL-6、IL-8、IL-10、IL-12p70、IL-17A、TNF-α、IFN-α、IFN-γ）联合检测分析 | - 有效期：2-8℃保存不低于12个月； - 规格型号：100人份/盒（十二联检）；含校准品及质控品； - 产品性能：CV≤15%；最低检测限：IL-17A≤10pg/ml，其他项目≤2.5pg/ml | 适用于现有设备型号：迈瑞BriCyte E6 |  | 国产 |
| 2 | 细胞因子联合检测试剂盒（免疫荧光法） | 盒 | 用于多项细胞因子（IL-2、IL-4、IL-6、IL-10、、IL-17A、TNF-α、IFN-γ）联合检测分析 | - 有效期：2-8℃保存不低于12个月； - 规格型号：100人份/盒（七联检）；含校准品及质控品； - 产品性能：CV≤15%；最低检测限：IL-17A≤10pg/ml，其他项目≤2.5pg/ml | 适用于现有设备型号：迈瑞BriCyte E6 |  | 国产 |
| 3 | 细胞因子联合检测试剂盒（免疫荧光法） | 盒 | 用于多项细胞因子（IL-2、IL-4、IL-6、IL-10、、TNF-α、IFN-γ）联合检测分析 | - 1.有效期：2-8℃保存不低于12个月； - 2.规格型号：100人份/盒（六联检）；含校准品及质控品； - 3.产品性能：CV≤15%；最低检测限：所有项目≤2.5pg/ml | 适用于现有设备型号：迈瑞BriCyte E6 |  | 国产 |
| 4 | 免疫球蛋白G亚类检测试剂盒（流式荧光发光法) | 盒 | 用于免疫球蛋白G亚类（IgG1、IgG2、IgG4）检测 | - 1.有效期：2-8℃保存不低于12个月； - 2.规格型号：100人份/盒（三联）；含校准品及质控品； - 3.产品性能：精密度：批内CV≤10%；批间CV≤15%；准确度：相对偏差≤15% | 适用于现有设备型号：迈瑞BriCyte E6 |  | 国产 |
| 5 | 淋巴细胞亚群检测试剂盒（流式细胞仪法-6色） | 盒 | 用于细胞因子CD3、CD4、CD8、CD19、CD45、CD16+56检测 | - 1.有效期：2-8℃保存不低于12个月； - 2.规格型号：50T/盒 - 3.产品性能：精密度：CV≤10%； | 适用于现有设备型号：迈瑞BriCyte E6 |  | 国产 |
| 6 | 淋巴细胞亚群检测试剂盒（流式细胞仪法-6色） | 盒 | 用于细胞因子CD3、CD4、CD8、CD19、CD45、CD16+56检测 | - 1.有效期：2-8℃保存不低于12个月； - 2.规格型号：100T/盒 - 3.产品性能：精密度：CV≤10%； | 适用于现有设备型号：迈瑞BriCyte E6 |  | 国产 |
| 7 | CD3/CD8/CD45/CD4检测试剂 | 盒 | 用于CD3/8/45/4因子联合检测分析 | 50人份/盒 | 适用于现有设备型号：迈瑞BriCyte E6 |  | 国产 |
| 8 | CD3/CD16+56/CD45/CD19检测试剂 | 盒 | 用于CD3/16+56/45/19因子联合检测分析 | 50人份/盒 | 适用于现有设备型号：迈瑞BriCyte E6 |  | 国产 |
| 9 | 流式细胞分析用溶血剂 | 盒 | 用于流式细胞分析检测 | 50ml | 适用于现有设备型号：迈瑞BriCyte E6 |  | 国产 |
| 10 | 流式细胞分析用鞘液 | 盒 | 用于流式细胞分析检测 | 5L×2瓶 | 适用于现有设备型号：迈瑞BriCyte E6 |  | 国产 |
| 11 | 流式清洗液 | 盒 | 用于流式细胞分析检测及日常清洁保养 | 50ml | 适用于现有设备迈瑞BriCyte E6 |  | 国产 |
| 12 | 流式微球质控品 | 盒 | 用于流式细胞分析质控检测 | 2ml | 适用于现有设备迈瑞BriCyte E6 |  | 国产 |
| 包五、干式荧光免疫试剂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 适应性 | 基本性能要求 | 必要前提 |  | 属性 |
| 1 | 胃蛋白酶原Ⅰ（PGⅠ）、胃蛋白酶原Ⅱ（PGⅡ）联检试剂盒 | 盒 | 用于检测胃蛋白酶I、II | 20人份 | 适用于现有设备型号：蓝勃AFS2000A |  | 国产 |
| 2 | 胃泌素17（G-17）检测试剂盒 | 盒 | 用于检测胃泌素17 | 20人份 | 适用于现有设备型号：蓝勃AFS2000A |  | 国产 |
| 3 | 幽门螺杆菌（HP）分型检测试剂盒 | 盒 | 用于检测幽门螺杆菌分型 | 20人份 | 适用于现有设备型号：蓝勃AFS2000A |  | 国产 |
| 4 | 血管内皮生长因子（VEGF）检测试剂盒 | 盒 | 用于检测血管内皮生长因子 | 20人份 | 适用于现有设备型号：蓝勃AFS2000A |  | 国产 |
| 包六、血凝试剂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 适应性 | 基本性能要求 | 必要前提 |  | 属性 |
| 1 | 凝血酶原时间测定试剂盒 | 盒 | 用于测定血浆凝血酶原时间（PT） | 1.有效期：不少于12月； 2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）； 3.质量要求：批内精密度正常标本CV≤3%；异常标本CV≤8% | 适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS |  | 进口 |
| 2 | 活化的部分凝血活酶时间测定试剂盒 | 盒 | 用于测定血浆中活化部分凝血酶原时间（APTT） | 1.有效期：不少于12月； 2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）； 3.质量要求：批内精密度正常标本CV≤4%；异常标本CV≤8% | 适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS |  | 进口 |
| 3 | 纤维蛋白原测定试剂盒 | 盒 | 用于测定血浆纤维蛋白原含量 | 1.有效期：不少于12月； 2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）； 3.质量要求：批内精密度正常标本CV≤6%；异常标本CV≤12% | 适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS |  | 进口 |
| 4 | 凝血酶时间测定试剂盒 | 盒 | 用于测定血浆中凝血酶时间（TT） | 1.有效期：不少于12月； 2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）； | 适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS |  | 进口 |
| 5 | D-二聚体测定试剂盒 | 盒 | 用于测定血浆中D-二聚体含量 | 1.有效期：不少于12月； 2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）； 3.质量要求：批内精密度正常标本CV≤15%；异常标本CV≤10% | 适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS |  | 进口 |
| 6 | 抗凝血酶测定试剂盒 | 盒 | 用于测定血浆中抗凝血酶活性 | 1.有效期：不少于12月； | 适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS |  | 进口 |
| 7 | 纤维蛋白和纤维蛋白原降解产物检测试剂盒 | 盒 | 用于测定血浆中纤维蛋白及纤维蛋白原产物含量 | 1.有效期：不少于12月； 2.质量要求：通过2024年国家卫生部室间质评（需提供报告，全国范围内通过数量多者优先）； | 适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS |  | 进口 |
| 8 | Ⅱ因子检测试剂盒 | 盒 | 用于测定血浆中凝血因子Ⅱ活性 | 10×1ml | 适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS |  | 进口 |
| 9 | Ⅴ因子检测试剂盒 | 盒 | 用于测定血浆中凝血因子Ⅴ活性 | 10×1ml | 适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS |  | 进口 |
| 10 | Ⅶ因子检测试剂盒 | 盒 | 用于测定血浆中凝血因子Ⅶ活性 | 10×1ml | 适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS |  | 进口 |
| 11 | 因子Ⅷ缺乏血浆测定试剂盒 | 盒 | 用于测定血浆中凝血因子Ⅷ活性 | 10×1ml | 适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS |  | 进口 |
| 12 | 因子IX缺乏血浆测定试剂盒 | 盒 | 用于测定血浆中凝血因子IX活性 | 10×1ml | 适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS |  | 进口 |
| 13 | Ⅹ因子检测试剂盒 | 盒 | 用于测定血浆中凝血因子Ⅹ活性 | 10×1ml | 适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS |  | 进口 |
| 14 | Ⅺ因子检测试剂盒 | 盒 | 用于测定血浆中凝血因子Ⅺ活性 | 10×1ml | 适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS |  | 进口 |
| 15 | Ⅻ因子检测试剂盒 | 盒 | 用于测定血浆中凝血因子Ⅻ活性 | 10×1ml | 适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS |  | 进口 |
| 16 | XIII因子抗原检测试剂盒 | 盒 | 用于测定血浆中凝血因子XIII活性 | 乳胶试剂：2×2.5ml， 反应缓冲剂：2×5ml， 稀释液：2×6ml | 适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS |  | 进口 |
| 17 | 狼疮抗凝物检测试剂盒 | 盒 | 用于测定血浆中狼疮抗凝物 | SCT筛选试剂：3×5ml，SCT确认试剂：3×5ml， SCT氯化钙：3×10ml | 适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS |  | 进口 |
| 18 | 蛋白S检测试剂盒（凝固法) | 盒 | 用于测定血浆中蛋白S | 蛋白S试剂：3×2ml， 钙试剂：3×6ml， 蛋白S缺乏血浆: 3×2ml | 适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS |  | 进口 |
| 19 | 蛋白C测定试剂盒 | 盒 | 用于测定血浆中蛋白C | 稀释剂：1×8ml， 蛋白C激活剂： 2×2.5ml， 显色底物：2×2.5ml | 适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS |  | 进口 |
| 20 | 血管性血友病因子抗原检测试剂盒 | 盒 | 用于测定血浆中血管性血友病因子 | 乳胶试剂：2×3ml， 反应缓冲液：2×4ml | 适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS |  | 进口 |
| 21 | 肝素测定试剂盒 | 盒 | 用于测定血浆中肝素 | 显色底物1×4ml， 因子xa试剂1×5ml， 抗凝血酶：1×3ml， 缓冲剂：1×8ml | 适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS |  | 进口 |
| 22 | 活化蛋白C抵抗性检测试剂盒 | 盒 | 用于活化蛋白C抵抗性检测 | APTT试剂2×4ml， FV乏血浆：2×4ml，APC/CaCl2：2×2ml， 血浆质控1：2×1ml， 血浆质控2：2×1ml | 适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS |  | 进口 |
| 23 | 纤溶酶抑制物检测试剂盒 | 盒 | 用于血浆中纤溶酶抑制物检测 | 缓冲液：2×9ml， 纤溶酶试剂: 2×2.5ml， 发色底物：1×4ml， | 适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS |  | 进口 |
| 24 | 纤溶酶原测定试剂盒 | 盒 | 用于测定血浆中纤溶酶原 | 发色底物：2×2ml， 链激酶试剂：2×2.5ml | 适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS |  | 进口 |
| 25 | 凝血校准品 | 盒 | 用于凝血项目校准检测 | 10×1ml | 适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS |  | 进口 |
| 26 | 高值血凝试剂质控品 | 盒 | 用于凝血质控检测（PT、APTT、TT、Fib） | 10×1ml | 适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS |  | 进口 |
| 27 | 低值血凝试剂质控品 | 盒 | 用于凝血质控检测（PT、APTT、TT、Fib） | 10×1ml | 适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS |  | 进口 |
| 28 | 正常值血凝试剂质控品 | 盒 | 用于凝血质控检测（PT、APTT、TT、Fib） | 10×1ml | 适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS |  | 进口 |
| 29 | D-二聚体质控品 | 盒 | 用于血浆D二聚体质控检测 | D-二聚体低值质控品：5×1ml， D-二聚体高值质控品：5×1ml | 适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS |  | 进口 |
| 30 | 纤维蛋白及纤维蛋白原降解产物质控品 | 盒 | 用于血浆纤维蛋白及纤维蛋白原降解产物质控检测 | 低值FDP质控品： 3×1ml， 高值FDP质控品： 3×1ml | 适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS |  | 进口 |
| 31 | 纤维蛋白及纤维蛋白原降解产物校准品 | 盒 | 用于血浆纤维蛋白及纤维蛋白原降解产物校准 | FDP校准品1-5： 1×1ml×5个 | 适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS |  | 进口 |
| 32 | 凝血分析用稀释液 | 盒 | 用于凝血分析检测 | 因子稀释液100ml | 适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS |  | 进口 |
| 33 | 凝血质控品（水平1） | 盒 | 用于凝血质控检测（PT、APTT、TT、Fib） | 10×1ml | 适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS |  | 进口 |
| 34 | 凝血质控品(水平2) | 盒 | 用于凝血质控检测（PT、APTT、TT、Fib） | 10×1ml | 适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS |  | 进口 |
| 35 | 清洗液 | 盒 | 用于日常检测及保养维护 | 4000ml | 适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS |  | 进口 |
| 36 | 清洗液(A) | 盒 | 用于日常检测及保养维护 | 500ml | 适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS |  | 进口 |
| 37 | 清洗液(B) | 盒 | 用于日常检测及保养维护 | 80ml | 适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS |  | 进口 |
| 38 | 反应杯 | 包 | 用于凝血分析检测 | 2400个 | 适用于现有仪器型号werfen ACL TOP 750 LAS |  | 进口 |
| 包七、血气试剂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 适应性 | 基本性能要求 | 必要前提 |  | 属性 |
| 1 | 血气测定试剂盒（16项） | 盒 | 用于血气分析检测 | 150T | 适用于现有仪器型号（werfen） CEM Premier 5000 |  | 进口 |
| 2 | 血气测定试剂盒（16项） | 盒 | 用于血气分析检测 | 300T | 适用于现有仪器型号（werfen） CEM Premier 5000 |  | 进口 |
| 3 | 血气测定试剂盒（16项） | 盒 | 用于血气分析检测 | 450T | 适用于现有仪器型号（werfen） CEM Premier 5000 |  | 进口 |
| 4 | 血气测定试剂盒（16项） | 盒 | 用于血气分析检测 | 600T | 适用于现有仪器型号（werfen） CEM Premier 5000 |  | 进口 |
| 5 | 血气测定试剂盒（17项） | 盒 | 用于血气分析检测 | 150T | 适用于现有仪器型号（werfen） CEM Premier 5000 |  | 进口 |
| 6 | 血气测定试剂盒（17项） | 盒 | 用于血气分析检测 | 300T | 适用于现有仪器型号（werfen） CEM Premier 5000 |  | 进口 |
| 7 | 血气测定试剂盒（17项） | 盒 | 用于血气分析检测 | 450T | 适用于现有仪器型号（werfen） CEM Premier 5000 |  | 进口 |
| 8 | 血气测定试剂盒（17项） | 盒 | 用于血气分析检测 | 600T | 适用于现有仪器型号（werfen） CEM Premier 5000 |  | 进口 |
| 9 | 血气分析仪用系统质控品1 | 盒 | 用于血气分析质控检测 | 10安瓿×1.8ml | 适用于现有仪器型号CEM Premier 5000 |  | 进口 |
| 10 | 血气分析仪用系统质控品2 | 盒 | 用于血气分析质控检测 | 10安瓿×1.8ml | 适用于现有仪器型号CEM Premier 5000 |  | 进口 |
| 11 | 血气分析仪用系统质控品3 | 盒 | 用于血气分析质控检测 | 10安瓿×1.8ml | 适用于现有仪器型号CEM Premier 5000 |  | 进口 |
| 12 | 血气分析仪用性能验证液 | 盒 | 用于血气分析性能验证 | 4安瓿×5×2.5ml | 适用于现有仪器型号CEM Premier 5000 |  | 进口 |
| 包八、 化学发光检测试剂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 适应性 | 基本性能要求 | 必要前提 |  | 属性 |
| 1 | 甲胎蛋白测定试剂盒 | 盒 | 检测游离AFP，用于联合E3、游离HCG等进项唐氏筛查检测及诊断 | 规格：100T | 适用于现有设备型号：新产业MAGLUMI X8 |  | 国产 |
| 2 | 免疫分析多项质控品 | 盒 | 用于多项免疫质控检测（TSH、T3、T4、FT3、FT4、FSH、LH、PRL、E2、PROG、TEST、HCG） | 1.规格型号：包含低、中、高三个水平浓度 2.储存条件：质控品2-8℃条件下储存，有效期不少于24个月，复溶后-20℃稳定性不少于20天。 3.产品性能：瓶间CV≤10% | 适用于现有设备型号：新产业MAGLUMI X8 |  | 国产 |
| 3 | 肿瘤标志物多项质控品 | 盒 | 用于多项肿瘤质控检测（Fer、AFP、CEA、Ca125、Ca15-3、Ca199、TPSA、FPSA、Ca72-4、HE4、PIVKA-II） | 1.规格型号：包含低、中、高三个水平浓度 2.储存条件：质控品2-8℃条件下储存，有效期不少于24个月，复溶后-20℃稳定性不少于30天。 3.产品性能：瓶间CV≤10% | 适用于现有设备型号：新产业MAGLUMI X8 |  | 国产 |
| 4 | 传染病非定值符合质控品（低值） | 盒 | 用于传染病八项检测（HBsAg、Anti-HBs、HBeAg、Anti-HBe、Anti-HBc、HIV1/2、Anti-HCV、TP） | 1.传染病阴性质控 2.储存条件：质控品2-8℃条件下储存，有效期不少于24个月，复溶后-20℃稳定性不少于30天。 | 适用于现有设备型号：新产业MAGLUMI X8 |  | 国产 |
| 5 | 传染病非定值符合质控品（抗原） | 盒 | 用于传染病抗原项目检测（HBsAg、HBeAg、HIV Ag） | 1.传染病抗原项目阳性质控 2.储存条件：质控品2-8℃条件下储存，有效期不少于24个月，复溶后-20℃稳定性不少于30天。 | 适用于现有设备型号：新产业MAGLUMI X8 |  | 国产 |
| 6 | 传染病非定值符合质控品（抗体） |  | 用于传染病抗体项目检测（Anti-HBs、Anti-HBe、Anti-HBc、HIV1/2、Anti-HCV、TP） | 1.传染病抗体项目阳性质控 2.储存条件：质控品2-8℃条件下储存，有效期不少于24个月，复溶后-20℃稳定性不少于30天。 | 适用于现有设备型号：新产业MAGLUMI X8 |  | 国产 |
| 7 | 肝纤维化标志物质控品 | 盒 | 用于透明质酸（HA）、III型前胶原N段肽（PIIIPN-P）、IV型胶原（CIV）、层粘连蛋白（LH）、甘胆酸（CG）质控检测 | - 1.产品属性：非定值质控品； - 2.预期结果：用相应试剂检测质控品各水平，检测结果在给定的范围内； - 3.主要组成：人血清基质冻干品； - 4.包装规格：水平1、2、3三个浓度可选。 - 5.均匀性：瓶间重复性（CV，%）不大于10.0% | 适用于现有仪器新产业MAGLUMI X8的第三方质控品 |  | 国产 |
| 8 | 肿瘤标志物复合质控品 | 盒 | 用于铁蛋白（Fer）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、糖类抗原（Ca125）、糖类抗原（Ca15-3）、糖类抗原（Ca19-9）、糖类抗原（Ca242）、糖类抗原（Ca72-4）、人附睾分泌蛋白（HE4）、异常凝血酶原（PIVKA-II）质控检测 | - 1.产品属性：非定值质控品； - 2.预期结果：用相应试剂检测质控品各水平，检测结果在给定的范围内； - 3.主要组成：人血清基质冻干品； - 4.包装规格：水平1、2、3三个浓度可选。 - 5.均匀性：瓶间重复性（CV，%）不大于10.0% | 适用于现有仪器新产业MAGLUMI X8的第三方质控品 |  | 国产 |
| 9 | 胃功能复合质控品 | 盒 | 用于胃蛋白酶原I（PGI）、胃蛋白酶原II（PGII）、胃泌素-17（G-17）、幽门螺旋杆菌IgG抗体（Hp-IgG）质控检测 | - 1.产品属性：非定值质控品； - 2.预期结果：用相应试剂检测质控品各水平，检测结果在给定的范围内； - 3.主要组成：人血清基质冻干品； - 4.包装规格：水平1、2、3三个浓度可选。 - 5.均匀性：瓶间重复性（CV，%）不大于10.0% | 适用于现有仪器新产业MAGLUMI X8的第三方质控品 |  | 国产 |
| 10 | 炎症标志物质控品 | 盒 | 用于C反应蛋白（CRP）、降钙素原（PCT）、白介素-6（IL-6）、血清淀粉样蛋白（SAA）、α-肿瘤坏死因子（TNF-α）质控检测 | - 1.产品属性：非定值质控品； - 2.预期结果：用相应试剂检测质控品各水平，检测结果在给定的范围内； - 3.主要组成：人血清基质冻干品； - 4.包装规格：水平1、2、3三个浓度可选。 - 5.均匀性：瓶间重复性（CV，%）不大于10.0% | 适用于现有仪器新产业MAGLUMI X8的第三方质控品 |  | 国产 |
| 11 | 糖代谢复合质控品 | 盒 | 用于谷氨酸脱羧酶抗体（Anti-GAD）、抗胰岛素抗体（IAA）、抗胰岛细胞抗体（ICA）质控检测 | - 1.产品属性：非定值质控品； - 2.预期结果：用相应试剂检测质控品各水平，检测结果在给定的范围内； - 3.主要组成：人血清基质冻干品； - 4.包装规格：水平1、2、3三个浓度可选。 - 5.均匀性：瓶间重复性（CV，%）不大于10.0% | 适用于现有仪器新产业MAGLUMI X8的第三方质控品 |  | 国产 |
| 12 | 产前筛查复合质控品 | 盒 | 用于甲胎蛋白（cAFP）、游离人绒毛膜促性腺激素β亚单位（F-β-HCG）、游离雌三醇（FE3）、妊娠相关血浆蛋白A（PAPP-A）质控检测 | - 1.产品属性：非定值质控品； - 2.预期结果：用相应试剂检测质控品各水平，检测结果在给定的范围内； - 3.主要组成：人血清基质冻干品； - 4.包装规格：水平1、2、3三个浓度可选。 - 5.均匀性：瓶间重复性（CV，%）不大于10.0% | 适用于现有仪器新产业MAGLUMI X8的第三方质控品 |  | 国产 |
| 13 | 高血压复合质控品 | 盒 | 用于皮质醇（Cortisol）、促肾上腺皮质激素（ACTH）、醛固酮（ALD）、肾素（renin）、血管紧张素I（AI）、血管紧张素II（AII）质控检测 | - 1.产品属性：非定值质控品； - 2.预期结果：用相应试剂检测质控品各水平，检测结果在给定的范围内； - 3.主要组成：人血清基质冻干品； - 4.包装规格：水平1、2、3三个浓度可选。 - 5.均匀性：瓶间重复性（CV，%）不大于10.0% | 适用于现有仪器新产业MAGLUMI X8和安图 AUTO A6200PLUS的第三方质控品 |  | 国产 |
| 14 | 骨代谢复合质控品 | 盒 | 用于25羟基维生素D（25-OH VD）、β-胶原特殊序列（β-CTx）、骨钙素（BGP）、降钙素（CT）、总I型胶原氨基端延长肽（P1NP）、全段甲状旁腺激素（PTH）质控检测 | - 1.产品属性：非定值质控品； - 2.预期结果：用相应试剂检测质控品各水平，检测结果在给定的范围内； - 3.主要组成：人血清基质冻干品； - 4.包装规格：水平1、2、3三个浓度可选。 - 5.均匀性：瓶间重复性（CV，%）不大于10.0% | 适用于现有仪器新产业MAGLUMI X8和安图 AUTO A6200PLUS的第三方质控品 |  | 国产 |
| 15 | 肺癌标志物复合质控品 | 盒 | 用于癌胚抗原（CEA）、胃泌素释放肽前体（ProGRP）、鳞状上皮细胞癌抗原（SCCA）、神经元特异性烯醇化酶（NSE）、细胞角蛋白19片段（CYFRA21-1）质控检测 | - 1.产品属性：非定值质控品； - 2.预期结果：用相应试剂检测质控品各水平，检测结果在给定的范围内； - 3.主要组成：人血清基质冻干品； - 4.包装规格：水平1、2、3三个浓度可选。 - 5.均匀性：瓶间重复性（CV，%）不大于10.0% | 适用于现有仪器新产业MAGLUMI X8和安图 AUTO A6200PLUS的第三方质控品 |  | 国产 |
| 16 | 生长激素复合质控品 | 盒 | 用于生长激素（GH）、胰岛素样生长因子（IGF-1）、胰岛素生长因子结合蛋白3（IGFBP-3）质控检测 | - 1.产品属性：非定值质控品； - 2.预期结果：用相应试剂检测质控品各水平，检测结果在给定的范围内； - 3.主要组成：人血清基质冻干品； - 4.包装规格：水平1、2、3三个浓度可选。 - 5.均匀性：瓶间重复性（CV，%）不大于10.0% | 适用于现有仪器新产业MAGLUMI X8和安图AUTO A6200PLUS的第三方质控品 |  | 国产 |
| 包九、化学发光检测试剂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 适应性 | 基本性能要求 | 必要前提 |  | 属性 |
| 1 | 内分泌质控品Ⅱ |  | 用于TSH、T3、T4、FT3、FT4、Cor、ACTH等项目质控检测 | 1.包含低、中、高三个水平浓度 - 2.质控品2-8℃条件下储存，有效期不少于24个月，相对偏差不少于20% | 适用于现有设备型号：安图AUTO A6200 PLUS |  | 国产 |
| 2 | 类风湿因子IgG检测试剂盒 | 盒 | 用于检测RF-IgG抗体 | 规格：100T | 适用于现有设备型号：安图AUTO A6200 PLUS |  | 国产 |
| 3 | 类风湿因子IgA检测试剂盒 | 盒 | 用于检测RF-IgA抗体 | 规格：100T | 适用于现有设备型号：安图AUTO A6200 PLUS |  | 国产 |
| 4 | 类风湿因子IgM检测试剂盒 | 盒 | 用于检测RF-IgM抗体 | 规格：100T | 适用于现有设备型号：安图AUTO A6200 PLUS |  | 国产 |
| 5 | γ-干扰素质控品 | 盒 | 用于结核γ-干扰素（IFN-γ）质控检测 | - 1.产品属性：非定值质控品； - 2.预期结果：用相应试剂检测质控品各水平，检测结果在给定的范围内； - 3.主要组成：人血清基质冻干品； - 4.包装规格：水平1、2、3三个浓度可选。 5.均匀性：瓶间重复性（CV，%）不大于10.0% | 适用于现有仪器安图AUTO A6200PLUS的第三方质控品 |  | 国产 |
| 6 | 甲状腺功能复合质控品 | 盒 | 用于促甲状腺激素（TSH）、三碘甲状腺原氨酸（T3）、甲状腺激素（T4）、游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）、游离甲状腺激素（FT4）、抗甲状腺过氧化物酶抗体（TPOAb）、抗甲状腺球蛋白抗体（TGAb）、反三碘甲状腺原氨酸（rT3）质控检测 | - 1.产品属性：非定值质控品； - 2.预期结果：用相应试剂检测质控品各水平，检测结果在给定的范围内； - 3.主要组成：人血清基质冻干品； - 4.包装规格：水平1、2、3三个浓度可选。 - 5.均匀性：瓶间重复性（CV，%）不大于10.0% | 适用于现有仪器安图AUTO A6200PLUS的第三方质控品 |  | 国产 |
| 包十、（C反应蛋白（CRP）定量质控品、 便隐血质控品、R2A和TSA培养基、化学发光检测试剂） |  |  |  |  |  |  |  |
| C反应蛋白（CRP）定量质控品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 适应性 | 基本性能要求 | 必要前提 |  | 属性 |
| 1 | C反应蛋白质控品 | 盒 | 用于C反应蛋白（CRP）测定定量质控分析 | - 1.产品属性：非定值质控品； - 2.预期结果：用相应试剂检测质控品各水平，检测结果在给定的范围内； - 3.主要组成：含有人源C-反应蛋白； - 4.包装规格：水平1、2两个浓度可选。 - 5.均匀性：瓶间重复性（CV，%）不大于10.0% | 适用于现有仪器迈瑞CRP-M100的第三方质控品 |  | 国产 |
| 便隐血质控品、R2A和TSA培养基 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 适应性 | 基本性能要求 | 必要前提 |  | 属性 |
| 1 | 粪便隐血（FOB）非定值质控品 | 盒 | 用于粪便隐血定性质控分析 | 1.产品属性：定性质控品 2.预期结果：用相应试剂检测质控品各水平，检测结果与对应水平符合。 3.主要组成：人血红蛋白、稳定剂、防腐剂等。 4.包装规格：阴性、低值、高值三个水平可选。 | 适用于粪便隐血的第三方质控品 |  | 国产 |
| 2 | R2A琼脂培养基 | 块 | 用于透析用水细菌培养检测 | 90mm | / |  | 国产 |
| 3 | 大豆酪蛋白琼脂(TSA)培养基 | 块 | 用于透析用水细菌培养检测 | 90mm | / |  | 国产 |
| 化学发光检测试剂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 适应性 | 基本性能要求 | 必要前提 |  | 属性 |
| 1 | β-人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒 | 盒 | 用于检测血清中β-人绒毛促性腺激素含量 | - 1.规格：100T - 2.含校准品及质控品 | 适用于现有设备型号：万孚Shine i1900 |  | 国产 |
| 包十一、床旁检测项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 床旁检测项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 适应性 | 基本性能要求 | 必要前提 |  | 属性 |
| 1 | 血糖试条 | 盒 | 体外定量检测人体指尖毛细血管与静脉全血中葡糖糖的浓度 | 1.检测方法：葡萄糖脱氢酶法。 2.质量要求：通过2025年卫生部室间质评，质量需求（需提供报告）。 3.产品性能.测量范围＜5.55mmol/L，允许偏差不超过±0.83mmol/L；测量范围≥5.55mmol/L，允许偏差不超过±15%；重复性：测试范围＜5.55mmol/L,SD＜0.42mmol/L；测试范围≥5.55mmol/L，CV＜7.5%。 4.有效期：室温4℃-35℃，开瓶3个月，未开瓶18个月。 | 与医院采购血糖仪GLupld-HD检测设备相兼容。 |  | 国产 |
| 2 | 血酮试条 | 盒 | 体外定量检测人体指尖毛细血管与静脉全血中β-羟丁酸的浓度 | 1.监测方法：是通过酶促反应将血中β-羟丁酸转化为电信号，快速定量检测全血酮体浓度的电化学法。 2.质量要求：通过2025年卫生部室间质评，质量需求（需提供报告）。 3.产品性能：批件差：3个批号的血酮试纸批间差≤15%.重复性：测试范围＜4.0mmol/L， SD＜0.3mmol/L ；≥4.0mmol/L，CV＜7.5%.准确度：测试范围＜1.5mmol/L， 误差不超过±0.3mmol/L ；≥1.5mmol/L，误差不超过±20%.线性范围：误差不超过±0.3mmol/L。 4.有效期：4℃-30℃避光密闭保存，有效期15个月。 | 与医院采购血糖仪GLupld-HD检测设备相兼容。 |  | 国产 |